医用冷藏箱数量、功能及要求

医用冷藏箱1台（300-350L）

1、样式：立式；

*2、箱内温度在2~8℃，湿度保持在35%~75%RH，温湿度控制范围符合GSP要求；

3、高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH；

4、有效容积(L)：300-350L；

5、外部尺寸（宽×深×高mm）：大约600×600×1950；

6、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。无氟环保制冷剂；

*7、双层透明电加热玻璃门，门体防凝露设计，有效防止门体凝露；

*8、标配USB接口，可主动记录并导出压缩机、风机、箱内灯开关历史数据；

9、标配1个测试孔，方便测量箱内温湿度；

*10、标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题；

11、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能，物品存放更安全；

12、智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

13、内藏式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速；

14、箱内配有LED照明功能，使箱体内部一目了然；

15、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行；

16、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水；

17、箱体至少配备两个万向轮、带锁止功能，方便箱体移动安放。

医用冷藏箱1台（600L-750L）

1、样式：立式对开门；

2、有效容积：700L±50L；

3、外部尺寸（宽*深*高mm）：大约1100*760*1950；

4、双层透明电加热玻璃门，门体防凝露设计，有效防止门体凝露；

*5、控温：高精度电脑温度控制系统，箱体内置精密温、湿度传感器，确保箱内温度保持在2~8℃，湿度保持在35%~75%RH范围内，温湿度控制范围符合GSP要求；

6、高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，调节增量为0.1℃，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH；

*7、标配USB接口，，可主动记录并导出压缩机、风机、箱内灯开关历史数据；

*8、标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题；

*9、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能，物品存放更安全；

*10、智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

*11、内藏式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速；

*12、箱内配有LED照明功能，使箱体内部一目了然；

13、标配1个测试孔，方便测量箱内温湿度；

14、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行；

*15、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水；

16、前后4个万向脚轮+前2个调整脚设计，移动固定方便；

17、6层12个优质钢丝浸塑搁架，标配标签卡，存取物品更方便，且易于清洗。

医用冷藏箱1台（1000-1100L）

1、样式：立式对开门；

2、有效容积：1000-1100L；

3、外部尺寸（宽*深*高mm）：大约1200*900*2000；

*4、控温：高精度电脑温度控制系统，箱体内置精密温、湿度传感器，确保箱内温度保持在2~8℃，湿度保持在35%~75%RH范围内，温湿度控制范围符合GSP要求；

5、高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，调节增量为0.1℃，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH；

*6、标配USB接口，可主动并导出记录压缩机、风机、箱内灯开关历史数据；

*7、标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题；

*8、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能，物品存放更安全；

*9、智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

*10、内藏式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速；

*11、箱内配有LED照明功能，使箱体内部一目了然；

12、大于等于12个优质钢丝浸塑搁架，标配标签卡，存取物品更方便，且易于清洗；

13、标配1个测试孔，方便测量箱内温湿度；

14、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行；

*15、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水；

16、前后4个万向脚轮(前两个自带脚止刹车)，移动固定方便。